수침목재유물 보존처리용 PEG함침탱크 제조․납품 시방서 및 납품규격서

Ⅰ. PEG함침탱크 제조․납품 시방서

가. 입찰자격

ㅇ 입찰에 참가하고자 하는 자는 문화재 보존처리용도로 2,000만원 이상의 PEG 함침(탱크)기를 제작 및 납품한 경력이 있는 업체이어야 한다.[적격심사신청서류 제출시 물품납품을 증명할 수 있는 증빙자료(물품납품실적증명서, 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등 납품을 증빙할 수 있는 자료)를 함께 제출하여야 한다]

나. 물품 납품 일반사항

ㅇ 계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 착수계를 제출하여야 한다.

착수계에 포함될 내용은 다음과 같다.

- 물품제조․납품수행계획서, PEG함침탱크 설계도, 보안각서, 현장대리인 선임계 등

ㅇ 본 물품 제조․납품에 참가하는 기술자 중 본 과업을 수행하기에 적합하지 않거나 불성실할 경우, 우리 연구소에서는 참여기술자 교체를 요구할 수 있다. 이때 계약상대자는 즉시 응해야 한다.

ㅇ 계약상대자는 계약기간 중 발주처에 적극 협력하여야 하며 책임기술자의 변경시 발주처에 즉시 통보하여야 한다.

ㅇ 납품 도중 정책변경 등 불가피한 경우에는 납품계획의 일부를 변경할 수 있다.

ㅇ 납품 후의 성과물은 종합적인 자원이므로 계약상대자는 과업의 질과 정확도에 대해 책임을 진다.

ㅇ 발주처는 다음과 같은 사유로 수행기관이 계약이행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때에는 본 계약을 해약할 수 있다

- 계약이행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주처의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

ㅇ 본 과업의 성과품은 발주처의 소유 및 권한으로 한다.

다. 과업수행기간

ㅇ 본 납품의 수행기간은 계약일로부터 90일간으로 하며 다음 사항 등에 대해 우리 연구소의 승인을 득한 후 기간을 조정할 수 있다.

- 천재지변 등 불가항력으로 납품수행에 차질이 있을 때

- 우리 연구소의 지시에 의하여 납품이 중단되거나 납품내용이 변경 또는 증․감 되었을 때

라. 책임기술자 준수사항

ㅇ 현장대리인은 계약상대자를 대표하여 발주처와 사업진행에 관하여 협의 등을 해야 한다.

ㅇ 현장대리인은 과업계획서에 제시된 사항에 의거하여 성실히 과업 수행에 임해야한다.

ㅇ 발주처에서 관계전문가 또는 감독공무원을 현장에 파견하여 납품 진행 사항을 확인시 책임기술자는 이에 협조하여야 한다.

마. 보안사항

ㅇ 납품 수행 중 부분적으로 특정기관 및 전문가에게 의뢰하여 수행할 경우 그 내용 및 보안에 대하여 계약상대자는 책임을 진다.

ㅇ 계약상대자는 모든 성과품을 발주처의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니 되며, 보안사항 불이행으로 인한 제반문제에 대하여 책임을 진다

Ⅱ. PEG함침탱크 제조․납품 시방서

1. 함침시설 기본 사양

명칭	PEG함침탱크
내부용적(㎜)	7000(L)×1170(M)×950(H)
재질	Stainless Steel SUS316(함침조 내부), 그 외 SUS304
가열	히팅시설과 온수순환파이프를 이용한 간접가열방식(외장형)
용액순환	함침탱크 내부의 순환파이프를 통한 강제대류 방식(내장형)
온도제어	용액 온도감지기와 전자온도조절기에 의한 자동조절방식

2. 함침시설 세부사양

PEG함침탱크의 기본구성 : 함침조, Heating 시설, 용액순환펌프, Control Panel 유물 뒤틀림방지용 고정틀

1) 함침조

가. 재질: 함침조를 제작하는데 사용하는 재질은 다음과 같다.

① 내장: Stainless steel(SUS 316) 3T

② 외장: Stainless steel(SUS 304 hair line) 1.5T

③ 뚜껑: Stainless steel(SUS 304) 1T

나. 구조

① 하부구조는 함침조, 수침목재유물 및 용액의 총량을 지지할 수 있는  Frame 구조로 설계한다.(예상 중량 : 10톤)

② 좌우측 벽면도 용액의 수압에 견딜 수 있도록 Frame 구조로 설계한다.

③ 내부와 외부 Plate가 맞닿는 부분에서 용액의 기화된 액체가 외부의 기온에 의해 응축되어 단열재에 스며들지 않도록 제작한다.

④ 장기 사용 및 운반시 비틀림으로 변형되어 함침조 내부에 균열이 오지 않도록 제작한다.

다. 용접

① 용접부의 부식을 막기 위해 Inverter TIG Welding(아르곤가스용접)으로 한다.

② 용접부위는 최소화하고 압력용기제작에 준하는 용접법을 사용한다.

③ 각 Plate 용접 부분에 대해서는 돋음살이나 언더컷이 발생하지 않도록 한다.

④ 각 Plate 및 연결부분의 용접상태를 확인하기 위해 방사선투과검사와 액체침투탐상검사(PT)를 실시한다.

⑤ 용접상태 확인을 위한 검사 후 결과는 보고서로 제출하여야 한다.

라. 단열

① 함침조 내부 용액의 온도를 유지하기 위해 내장재와 외장재 사이에 30㎜이상 단열재(Ceramic-Wool)로 충진하거나 우레탄폼을 사용한다. (유리섬유 불가)

② Ceramic-Wool 사용시 벽에서 이탈되지 않도록 Banding-Plate를 설치한다.

마. 배출구

① 내부 용액 배출시 배수가 잘 될 수 있는 구조를 선택하고 배수관을 설치한다.

② 용액 배출시 바닥에 가라앉은 이물질로 인해 배출구가 막히지 않도록 배수관에 필터를 설치하고 교체가 용이하게 제작한다.

③ 고농도 PEG용액을 배출할 때 온도 변화로 인해 배수관이 막히는 것을 방지할 수 있도록 배수관에 별도의 가열장치를 설치한다.

바. 내부 바닥 받침대와 유물 받침대

① 용액의 원활한 순환을 위하여 함침탱크 바닥에서 유물이 놓여지는 곳까지 20㎝의 공간이 있도록 하며 받침대를 설치한다.

② 받침대 설치시 유체의 흐름을 최대한 방해하지 않도록 유체유동에 의한 설계를 요한다.

③ 탱크내부 공간을 효율적으로 사용하고 유물 상호간의 간섭을 피하기 위하여 유물 받침대를 설치한다.

④ 유물 받침대의 크기는 1130(L)×100(M)×30(H)㎜이고, 선반에 올려놓아 착,탈이 용이하게 제작한다.

사. 뚜껑

① 뚜껑은 개폐가 용이하고 유물 이동시 방해가 되지 않도록 설계하여 제작한다.

② 보온성과 기밀성이 유지되도록 하여 내부 온도가 하강하거나 PEG용액의 수분이 증발하지 않도록 한다.

2) Heating 시설

가. 함침조 내부 용액을(약 5톤 정도) 설정된 시간 내 적정온도(50～60℃)까지 상승시킬 수 있는 용량의 Heater를 사용하고 노후시 교체가 용이하도록 선택하여 설치한다.

나. 부식을 최소화하고 장기간 사용할 수 있도록 내부 Heating Coil 및 저장 Bath도 Stainless를 적용한다.

다. 가열된 온수를 함침조로 순환시킬 수 있는 펌프 시설과 순환 시설을 설치한다.

라. Over-Heating에 대한 안전장치를 설치한다.

3) 용액순환펌프

가. 용액순환펌프는 함침조의 내부 노즐에 1대 운용하며, 순환배관은 용액이 상하좌우 균일하게 순환할 수 있도록 설계한다.

나. PEG용액의 농도가 높아질수록 점성이 강해지기 때문에 고점성에서도 안정적인 펌핑이 가능하도록 동력이 크고 내구성, 내식성을 겸한 펌프를 사용한다.(로터리기어펌프, 모노펌프, Non-Seal Type 펌프 등)

다. 펌프에 이상이 있거나 노후되었을 때 교체가 용이한 것으로 선정하고 설치한다.

라. 펌프와 노즐간의 연결은 Coupling Type의 경우 장기간 사용시 나사 연결부 이완에 의해 용액이 샐 경우를 대비하여 Flange Type으로 한다.

마. 용액이 펌프를 순환하면서 온도 변화에 따라 굳는 것을 방지하기 위해 펌프 자체적으로 보온시설을 갖춘다.

바. 순환 배관은 내장형으로 한다.

사. 모든 배관의 연결 부위는 Flange Joint 방법으로 한다.

아. 원활한 용액순환을 위해 탱크내부를 ‘ㄷ’자 형태로 둘러싼 순환파이프를 설치한다.

자. 순환파이프에 일정한 간격으로 용액 분사구를 장치하며 분사방향은 교대로 아래(45°경사, 내부를 향하도록)를 향하도록 설계하여 용액이 고르게 투입되도록 제작한다.

차. 용액순환펌프로 이물질이 들어가는 것을 막기 위해 탱크 내부의 용액 입수부에는 반드시 필터를 설치하며 수시로 필터를 교환/세척할 수 있도록 설계 제작한다.

4) Control Panel

가. Control Panel에는 다음의 사항을 한눈에 알아볼 수 있도록 설치한다.

- 전체전원 ON․OFF 스위치

- Heating 시설 ON․OFF 스위치 및 작동상태 표시장치

- 함침탱크 내부용액 온도표시장치

- 순환펌프 ON․OFF 스위치

- 순환펌프 작동 Timer

- OVER-HEATING에 대한 안전모드 등

나. 온도측정센서는 함침조에 4개를 설치하고 각각의 위치에 따른 내부 온도차 등을 수시로 점검하여 기기의 이상 여부를 파악할 수 있도록 한다.

다. 함침조 내부 온도를 ±1℃ 이내에서 조절할 수 있도록 한다.

라. 용액에 접촉되는 온도센서의 모든 부분은 내열성, 내식성 재료를 사용한다.

5) 유물 뒤틀림 방지용 고정틀

가. 장기간 처리시 유물의 형태 변화를 최소화하기 위해 ‘ㄱ’자형 보강구조물을 제작한다.

나. 각 부재의 보강구조물을 고정하기 위한 사각판은 볼트와 너트를 사용하여 폭 조절이 쉽도록 제작한다.

다. 고정틀의 두께는 3T로 하고 크기는 유물 상태에 따라 협의하여 제작한다.

3. 기타 사항

1) 본 공사에 사용되는 자재는 KS 규격품을 사용한다.

2) 재질을 특별히 명시하지 않은 부분은 Stainless SUS304를 사용한다.

3) 함침탱크는 현지공장에서 제작하고 발주자의 입회 하에 외관 및 모든 시스템(용접상태, 누수, 기기가동상태)을 확인하고(1차 검수), 분해해서 국립부여문화재연구소에서 재조립하여 제작한다.

4) 국립부여문화재연구소에서 함침탱크 설치 후 발주자의 입회하에 모든 시스템을 재확인한다.(2차 검수)

5) 시운전 합격 후 안전도와 성능에 대한 3년의 하자보증기간을 둔다.

6) 함침탱크를 이전할 경우 이전 전후 시스템 점검을 실시하여 이상 유무를 확인한다.